Zgierz, dnia 30 lipca 2010r

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z póź. zm. – dalej zwana Ustawą) Powiatowy Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgierzu (dalej zwany Zamawiającym) informuje, iż odpowiada na pytania jakie wpłynęły  w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: Ucyfrowienie aparatu Rtg oraz wdrożenie zintegrowanego systemu medycznego i administracyjnego wraz z E – usługami polegającego na ucyfrowieniu urządzeń diagnostycznych w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013”

Numer sprawy: PZOZ-ZP-6/10.

Pytanie 1:

W punkcie numer 13 tabeli  opisu parametrów kamery suchej z dwoma formatami błon dostępnymi on-line – 1 szt. wymagacie by nienaświetlone błony były nieczułe na światło dzienne. Czy dopuścicie do uczestnictwa w postępowaniu błony do drukarki suchej, które są czułe na światło dzienne, a jest to spowodowane inną technologią procesu? Oferowane rozwiązanie w żadnym wypadku nie utrudnia pracy z urządzeniem. Można zmieniać formaty filmów w świetle dziennym.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie błony czułej na światło dzienne. Zamawiający dokonana stosownej modyfikacji SIWZ w tym zakresie

Pytanie 2:

W punkcie numer 16 tabeli  opisu parametrów kamery suchej z dwoma formatami błon dostępnymi on-line – 1 szt. wymagacie by oc pobierana wynosiła max. 600 W. Czy dopuścicie do uczestnictwa 
w postępowaniu drukarkę, która w maksymalnym momencie pracy pobiera 1275 W?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości wyboru drukarki której maksymalna wartość poboru mocy przekracza 600 W, bez względu na okoliczność w jakim momencie pracy drukarki następuje supremum poboru mocy

Pytanie 3:

| 69 | Oprogramowanie stacji diagnostycznej zarejestrowane w Polsce jako wyrób medyczny w klasie co najmniej IIa lub posiadające w chwili dostawy certyfikat CE właściwy dla urządzeń /oprogramowania medycznego w klasie co najmniej IIa stwierdzający zgodność oprogramowania z dyrektywą 93/42/EEC |
| --- | --- |

Zgodnie z polską Ustawą o wyrobach medycznych nie istnieje możliwość rejestracji oprogramowanie stacji diagnostycznej  jako wyrobu medycznego w klasie IIa a jedynie dopuszczona jest możliwość  rejestracji w klasie I.

W związku z powyższym prosimy o zmianę brzmienia punktu na :

Oprogramowanie zarejestrowane w Polsce co najmniej w klasie I lub posiadające certyfikat CE właściwy dla urządzeń/oprogramowania medycznego co najmniej  w klasie I stwierdzający zgodność oprogramowania z dyrektywą 93/42/EEC

Odpowiedź:

Zamawiający prawidłowo określił klasyfikację oprogramowania stacji diagnostycznej jako wyrobu medycznego w klasie II a. Zgodnie z § 2 pkt  4 in fine aktualnie obowiązującego Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30.04.2004 r., w sprawie klasyfikacji wyrobów medycznych  do różnego przeznaczenia ( Dz.U. 04.100.1027)    oprogramowanie stacji diagnostycznej nie stanowi aktywnego wyrobu medycznego, stosownie zaś do treści § 4 pkt 4 ppkt d powołanego rozporządzenia: 
„ nieaktywne wyroby medyczne przeznaczone specjalnie do rejestracji diagnostycznych obrazów rentgenowskich zalicza się do klasy IIa”

Pytanie 4

| 78 | Oprogramowanie PACS zarejestrowane w Polsce jako wyrób medyczny w klasie co najmniej IIa lub posiadające w chwili dostawy certyfikat CE właściwy dla urządzeń /oprogramowania medycznego w klasie co najmniej IIa stwierdzający zgodność oprogramowania z dyrektywą 93/42/EEC |
| --- | --- |

Zgodnie z polską Ustawą o wyrobach medycznych nie istnieje możliwość rejestracji systemu PACS jako wyrobu medycznego w klasie IIa a jedynie dopuszczona jest możliwość  rejestracji w klasie I. 
W związku z powyższym prosimy o zmianę brzmienia punktu na :

Oprogramowanie zarejestrowane w Polsce co najmniej w klasie I lub posiadające certyfikat CE właściwy dla urządzeń/oprogramowania medycznego co najmniej  w klasie I stwierdzający zgodność oprogramowania z dyrektywą 93/42/EEC

Odpowiedź:

Zamawiający prawidłowo określił klasyfikację oprogramowania jako wyrobu medycznego w klasie II a. Zgodnie z § 2 pkt  4 in fine aktualnie obowiązującego Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30.04.2004 r., ., w sprawie klasyfikacji wyrobów medycznych  do różnego przeznaczenia ( Dz.U. 04.100.1027)    oprogramowanie  nie stanowi aktywnego wyrobu medycznego, stosownie zaś do treści § 4 pkt 4 ppkt d powołanego rozporządzenia: „ nieaktywne wyroby medyczne przeznaczone specjalnie do rejestracji diagnostycznych obrazów rentgenowskich zalicza się do klasy IIa”

Pytanie 5

Następujące elementy oferowanego systemu muszą pochodzić od tego samego producenta celem zapewnienia ich pełnej kompatybilności i integracji:

- czytnik płyt obrazowych,

- kasety z płytami obrazowymi,

- oprogramowanie medyczne stanowiska przypisywania danych pacjenta do obrazów,

- kamera sucha,

- oprogramowanie medyczne stacji diagnostycznej,

- oprogramowanie systemu PACS.

Kompatybilność i integracja wymienionych powyżej elementów nie jest zależna od producenta a od sposobu komunikacji, w systemach będących przedmiotem tego przetargu do komunikacji pomiędzy urządzeniami wykorzystywany jest protokół DICOM. Ponadto powyższy zapis jednoznacznie wskazuje na firmę Agfa która jako jedyna posiada w swojej ofercie wszystkie wymienione elementy systemu. Zapis ten jest jawnym przejawem ograniczania konkurencji.  W związku z czym wnioskujemy 
o wykreślenie punktu ze specyfikacji.

Odpowiedź:

Według wiedzy zamawiającego systemy CR i PACS posiada kilka firm działających na polskim rynku, np. :Agfa, Carestream, Fuji oraz Konica Minolta.

Pytanie 6:

Następujące elementy oferowanego systemu muszą pochodzić od tego samego producenta celem zapewnienia ich pełnej kompatybilności i integracji:

- oferowany serwer PACS,

- pamięć taśmowa

Połączenie pomiędzy serwerem PACS a pamięcią taśmową odbywa się z wykorzystaniem kabla połączeniowego wykonanego w ogólnoświatowym standardzie( w zależności od opcji SCSI/ SAS, FC).

Wspólny producent w żaden sposób nie wpływa na kompatybilności i integrację powyższych elementów.

Odpowiedź:

Zamawiający, podzielając argumentację zawartą w pytaniu, dokonana stosownej modyfikacji SIWZ.

Pytanie 7:

W punkcie numer 6 tabeli  opisu parametrów automatycznego jednokasetowego skanera (czytnika) do płyt obrazowych wymagacie rodzajów i formatów obsługiwanych kaset z płytami obrazowymi, co najmniej kaset do badań ogólnodiagnostycznych formatów 15x30 cm, 18x24 cm, 24x30 cm i 35x43 cm. Czy zamiast kasety 18 x 24 cm dopuścicie kasetę 8” x 10”, co odpowiada kasecie 20x25 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza stosowanie kaset o rozmiarze 20x25cm. Zamawiający dokona stosownej modyfikacji SIWZ.

Pytanie 8:

W punkcie numer 4, 5, 6 opisu parametrów kaset z płytami obrazowymi opisujecie trzy rozmiary kaset wraz z wymaganą rozdzielczością skanowania. Czy w kolumnie „wartość wymagana” należy podać rozmiar, czy rozdzielczość skanowania lub obie wartości. Rozmiary podane są już w punkcie 
6 dot. skanera, a rozdzielczość skanowania potwierdzona w punkcie 5.

Odpowiedź:

Należy podać obie wartości.

Pytanie 9:

Zwracam się z uprzejmą prośbą o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

- Prosimy o usunięcie wymienionych poniżej wymogów opisanych w SIWZ Załącznik nr 6 Warunki Gwarancji, ponieważ nie mają one zastosowania w przypadku systemu ucyfrowienia RTG (system radiografii komputerowej CR, kamera do wydruków badań) i systemu PACS. Wymogi te powinny dotyczyć tylko systemu administracyjnego
i E-usług.

Zapisy o wykreślenie których wnioskujemy:

Pkt. 2 g) „Pomoc w przekazywaniu danych do jednostek nadrzędnych i współpracujących 
w formie elektronicznej (np. dyskietki, łącza telekomunikacyjne)”

Pkt. 3 a) „Dostarczenie nowych wersji oprogramowania uwzględniających zmiany ustawowe oraz rozwojowe…”

Pkt. 3 b) „Gotowość do świadczenia usług developerskich…”

Pkt. 3 c) „Utrzymywanie oprogramowania w zgodzie z obowiązującymi uwarunkowaniami prawnymi  i technologicznymi”

Odpowiedź:

Zamawiający utrzymuje zapisy w mocy. Stosowanie wyżej wymienionych klauzul jest istotne dla Zamawiającego a nie stoi to w sprzeczności do przedmiotu zamówienia. Oprogramowanie, 
o którym mowa w specyfikacji w części I podlega tym samym wymogom co pozostałe części zintegrowanego systemu medycznego i administracyjnego wraz E-usługami.

Pytanie 10:

Prosimy o usunięcie wymogu Postanowienia ogólne pkt. 2 b) „Pomoc w usunięciu awarii oprogramowania powstałej z winy Zamawiającego ….” oraz pkt. 2 f) „Doradztwo w zakresie rozbudowy środków informatycznych…” opisanych w SIWZ Załącznik nr 6 Warunki Gwarancji dlatego, że ze względu na ich opis nie mogą zostać jednoznacznie wycenione, a tym samym Oferenci nie będą mogli złożyć jednoznacznych i możliwych do porównania ofert cenowych.

Pkt. 2 d) „Konsultacje uzupełniające/pomoc użytkownikom w obsłudze oprogramowania aplikacyjnego” oraz pkt. 2 e) „Przeprowadzanie dodatkowych szkoleń pracowników” opisanych 
w SIWZ Załącznik nr 6 Warunki Gwarancji – prosimy o podanie max. ilości godzin wymaganych konsultacji i szkoleń tak, aby było możliwe złożenie przez wszystkich Oferentów jednoznacznych 
i możliwych do porównania ofert cenowych

Odpowiedź:

Zamawiający określił swoje wymogi jasno poprzez ustalenie w punkcie 2 wymogu przeprowadzenie co najmniej dwóch wizyt podczas, których świadczył będzie usługi z zakresu wyszczególnionego 
w pytaniu. Długość pojedynczej wizyty nie może przekroczyć 8 godzinnego czasu pracy, także oferent może przyjąć maksymalnie 16 godziny.

Z upoważnienia Dyrektora

p.o. Gł. Księgowego

Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej 
                     w Zgierzu

Elżbieta Rosiak