Zgierz, dnia 28 lutego 2011 r.

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z póź. zm. – dalej zwana Ustawą) Powiatowy Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgierzu (dalej zwany Zamawiającym) informuje, iż odpowiada na pytania jakie wpłynęły  w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: Najem sprzętu laboratoryjnego z dostawą odczynników dla potrzeb Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Zgierzu

Numer sprawy: PZOZ-ZP-3/11.

Dotyczy Części 2 – „najem czytnika pasków do analizy moczu i zakupu pasków”,

załącznik nr 7 do SIWZ:

Pytanie 1. 	Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wraz z czytnikiem pasków do analizy moczu wymaga zaoferowania programu posiadającego możliwość integracji 
z systemem szpitalnym do zainstalowania na komputerze Zamawiającego, czy też oprogramowania wraz ze sprzętem komputerowym którego parametry wyspecyfikowane zostały w załączniku nr 8 do SIWZ?

Odpowiedź:

Zmawiający wymaga dostawy programu posiadającego możliwość integracji 
z systemem szpitalnym oraz instalacji na komputerze będącym na stanie Zamawiającego o parametrach wymienionych w załączniku nr 8 do siwz.

Dotyczy Części 2 – „najem czytnika pasków do analizy moczu i zakupu pasków”,

załącznik nr 7 do SIWZ:

Pytanie 2. 	Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania czytnika kalibrującego się automatycznie przy użyciu wbudowanego, wewnętrznego paska kalibracyjnego, jak również zewnętrznych pasków kalibracyjnych, które będą dostarczane bezpłatnie? W warunkach pracy rutynowej kalibracja zalecana jest  nie częściej niż raz na 4 tygodnie.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści tylko czytnik kalibrujący się automatycznie przy użyciu wbudowanego, wewnętrznego paska kalibracyjnego.

Dotyczy Części 2 – „najem czytnika pasków do analizy moczu i zakupu pasków”,

załącznik nr 7 do SIWZ:

Pytanie  3.   Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie czytnika z ciekłokrystalicznym ekranem dotykowym, w którym funkcjonalnie rozmieszczone przyciski, pola 
z informacjami dla użytkownika i pola wprowadzania danych ułatwiają korzystanie z różnych funkcji oprogramowania, natomiast samo menu jest w j. angielskim. Wykonawca dostarczy instrukcję obsługi w j. polskim wraz 
z zawartymi w niej komunikatami błędów.

Odpowiedź:

Tak

Dotyczy Części 2 – „najem czytnika pasków do analizy moczu i zakupu pasków”,

załącznik nr 7 do SIWZ:

Pytanie 4.     Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania pasków dwuparametrowych pochodzących od innego producenta niż producent aparatu i pasków dziesięcioparametrowych ?

Odpowiedź:

NIE

Dotyczy Części 2 – „najem czytnika pasków do analizy moczu i zakupu pasków”,

Formularz cenowy :

Pytanie 5. Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania materiału kontrolnego na bazie moczu ludzkiego czyli pod względem składu podobnego do oznaczanej próbki w postaci płynnej?

Odpowiedź:

Tak

Dotyczy Części 2 – „najem czytnika pasków do analizy moczu i zakupu pasków”,

Pytanie 6. Prosimy o doprecyzowanie, jakiej wydajności dla czytnika pasków do analizy moczu oczekuje Zamawiający, gdyż w załączniku nr 7 podana jest „wydajność minimum 400 pasków/ godzinę” a w opisie kryterium wyboru oferty – parametry techniczne pkt 1. „Możliwość pracy w trybie szybszym z wydajnością 200, 300 ozn./ godz.

Odpowiedź:

Możliwość pracy w trybie szybszym z wydajnością 400, 500 ozn./ godz.

Zamawiający dokona modyfikacji siwz w części XIII OPIS KRYTERIÓW I SPOSÓB OCENY OFERT – kryterium wyboru ofert -tabela nr 2 -parametry techniczne pkt 1. str 12 siwz.

Pytanie 7.   Czy Zamawiający w Części 2 - Parametry czytnika - dopuści aparat z wejściem 2 x USB. Aparat wyposażony jest w kabel za pomocą, którego aparat jest podłączany do komputera oraz w czytnik kodów kreskowych umożliwiający skanowania ID pacjenta i określanie koloru  a także klarowności moczu.

Odpowiedź:

TAK

Pytanie 8. Czy Zamawiający w Części 2 - Parametry czytnika - dopuści zaoferowanie pasków dwuparametrowych (glukoza i ketony) do oznaczeń manualnych - paski producenta aparatu i pasków 10-parametrowych. Dzienne zapotrzebowanie na oznaczenia tych dwóch parametrów jest stosunkowo niewielkie.

Odpowiedź:

TAK

Pytanie 9. Czy Zamawiający w Części 2 dopuści płynne mocze kontrolne, gotowe do  użycia?

Odpowiedź:

TAK

Pytanie 10. Czy Zamawiający w Części 2 - Parametry czytnika -  trosce o jakość wykonywanych badań wymaga dostarczenia kontroli zewnątrzlaboratoryjnej producenta aparatów i pasków z możliwością uzyskania certyfikatu?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga wystawienia certyfikatu na koniec roku kalendarzowego, który jest potwierdzeniem uczestnictwa w kontroli zewnątrzlaboratoryjnej.

DYREKTOR

Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej

w Zgierzu

Zbigniew Jarosik