## Zgierz, dnia 6 lipca 2011 r.

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z póź. zm. – dalej zwana Ustawą Powiatowy Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgierzu (dalej zwany Zamawiającym) informuje, iż odpowiada na pytania jakie wpłynęły w postępowaniu o udzielenie zamówienia Publicznego dotyczącego przetargu nieograniczonego pn  „Najem automatycznego analizatora biochemicznego wraz z zakupem odczynników dla laboratorium analitycznego dla potrzeb Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Zgierzu”

numer sprawy: PZOZ-ZP-6/11,

Pytanie 1:

Dotyczy Załącznika nr 7 punkt 6

Prosimy o sprecyzowanie czy w punkcie 6 załącznika nr 7, Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia, poprzez zapis„ wymagane jest, aby oferowany analizator wykonywał oznaczanie poziomu jonów: potas, sód, chlor –przystawka ISE, parametry układu krzepnięcia” Zamawiający wymaga, aby zaoferowany analizator biochemiczny dokonywał oznaczeń poziomu jonów: potas, sód, chlor na przystawce ISE oraz D-dimmerów jako parametrów układu krzepnięcia?

Odpowiedź:

Zamawiany analizator ma oznaczać poziom sodu, potasu i chloru, oraz na danym analizatorze chcemy oznaczać poziom  D-dimerów.

Pytanie 2:

Dotyczy SIWZ, załącznik nr 7, pkt 25

Czy Zamawiający wymaga dostarczenia dokumentów opisanych w pkt. 24, 25, 29, 32 wraz z ofertą przetargową czy wraz z pierwszą dostawą? Jeśli dokumenty te mają być dostarczone wraz z ofertą prosimy o wyrażenie zgody na dołączenie wersji elektronicznej powyższych dokumentów.

Odpowiedź:

Dokumenty opisane w pkt. 24,25,32 prosimy dostarczyć z pierwszą dostawą odczynników.

Dokumenty opisane w pkt. 29 prosimy dołączyć do SIWZ.

Pytanie 3:

Dotyczy 1.2 „Parametry Oceniane’ , pkt 2

Prosimy o doprecyzowanie o podanie jakiego zużycia odczynników Zamawiający oczekuje. ? Czy ma to być podanie średniego zużycia odczynników wliczając w to wszelkie używane odczynniki na pokładzie (odczynniki do oznaczania testów- ilość sumaryczna w przypadku metod wieloodczynnikowych, płyny myjące, płuczące, kondycjonujące itp.), wraz z odczynnikami używanymi dla modułu ISE w przeliczeniu na : oznaczany parametr, godzinę pracy analizatora ?

Odpowiedź:

Zamawiający usuwa pkt 2 z 1.2 „Parametry oceniane” dotyczący ilości zużycia odczynników.

Zamawiający dokona modyfikacji SIWZ w tym zakresie.

Pytanie 4:

Dotyczy wzoru umowy

Czy w związku z regulacją art. 144 ust. 1 ustawy PZP Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie do wzorów umów zapisu o dopuszczalności wprowadzania zmian, w brzmieniu przedstawionym poniżej?

1.      Zmiana Umowy może obejmować, w zakresie dozwolonym przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, w szczególności:

1.1.   zmianę ilości przedmiotu zamówienia;

1.2.   zmianę jakości, parametrów lub innych cech charakterystycznych dla przedmiotu zamówienia, w tym zmianę numeru katalogowego produktu bądź nazwy własnej produktu;

1.3.   zmianę elementów składowych przedmiotu zamówienia na zasadzie ich uzupełnienia lub wymiany;

1.4.   zmianę sposobu konfekcjonowania;

1.5.   zmianę terminu realizacji dostaw;

1.6.   zmianę terminu realizacji Umowy;

1.7.   zmianę okresu obowiązywania umowy, w tym w szczególności o czas konieczny dla przeprowadzenia kolejnego przetargu na analogiczny przedmiot zamówienia.

2.      Warunkami dokonania zmian wskazanych w ust. 1 powyżej mogą być:

2.1.   wprowadzony zostanie na rynek przez wykonawcę produkt zmodyfikowany bądź udoskonalony, bądź

2.2.   wystąpi przejściowy brak produktu przy jednoczesnej możliwości dostarczenia produktu zamiennego o parametrach nie gorszych od produktu objętego Umową, bądź

2.3.   nastąpi zmiana organizacyjna po stronie Zamawiającego, w szczególności w zakresie organizacji pracy laboratorium, bądź

2.4.   nastąpi zmiana w zakresie liczby badań objętych zapotrzebowaniem Zamawiającego, bądź

2.5.   wymagać tego będzie prawidłowa realizacja przez Zamawiającego zadań polegających na wykonywaniu świadczeń diagnostycznych, bądź

2.6.   w wyniku zmiany Umowy możliwe będzie podniesienie poziomu/jakości badań wykonywanych przez Zamawiającego, bądź

2.7.   będzie to konieczne ze względu na zapewnienie bezpieczeństwa lub zapobieżenie awarii, bądź

2.8.   będzie to konieczne ze względu na zmianę przepisów prawa, bądź

2.9.   zmiana w inny sposób dostarczy pożytku Zamawiającemu.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie powyższych  zmian w projekcje umowy.

Pytanie 5:

Czy Zamawiający dopuści analizator biochemiczny pracujący w systemie otwartym, pod warunkiem że analizator będzie pracował przy użyciu dedykowanej linii odczynnikowej tzn. odczynników w pojemnikach umożliwiających ich bezpośrednie wstawienie na pokład aparatu 
i nie wymagających ich wcześniejszego przygotowywania poza pokładem analizatora?

Odpowiedź:

NIE

Pytanie 6:

Czy Zamawiający dopuści analizator biochemiczny wyposażony 40 pozycji na próbki pacjentów z możliwość ich ciągłego doładowywania?

Odpowiedź:

NIE

Pytanie 7:

Czy Zamawiający dopuści analizator w którym obecności skrzepu w analizatorze będzie skutkowało flagowaniem nieprawidłowych wyników, uzyskiwanych przez analizator?

Odpowiedź:

NIE

Pytanie 8:

Czy Zamawiający dopuści analizator biochemiczny umożliwiający wykonywanie badań 
w surowicy, osoczu, moczu i hemolizacie krwi pełnej?

Jeśli Zamawiający nie wyrazi zgodny na zadane pytanie prosimy o wskazanie parametru 
z załącznika asortymentowo-cenowego, który Zamawiający chce wykonywać w krwi pełnej?

Odpowiedź:

Zamawiający chce oznaczać na analizatorze poziom hemoglobiny glikowanej.

Zamawiający dokona modyfikacji SIWZ- zmiany w formularzu cenowym Załącznik nr 2 do SIWZ Hemoglobina glikowana HbA1C – 400 oznaczeń rocznie

Pytanie 9:

Czy Zamawiający dopuści analizator biochemiczny w którym identyfikacja próbek odbywa się za pomocą kodów kreskowych natomiast odczynniki programowane są z poziomu oprogramowania aparatu i wykonuje się to raz w trakcie instalacji aparatu.

Odpowiedź:

NIE

Pytanie 9:

Czy Zamawiający wymaga dołączenia do oferty instrukcji obsługi analizatora oraz instrukcji odczynnikowych czy wystarczy potwierdzić ich posiadanie ( załącznik        nr 7 ) ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga dołączenia do oferty instrukcji obsługi analizatora oraz instrukcji odczynnikowych  wystarczy potwierdzić ich posiadanie. Muszą być natomiast dostarczone z dostawą analizatora i odczynników.

DYREKTOR

Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej

w Zgierzu

Zbigniew Jarosik