Zgierz, 30 października 2007r.

PZOZ.ZP-5/07

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2006r. Nr 164, poz. 1163 ze zm. Dz. U. z 2007r. Nr 82, poz. 560) w związku z wnioskiem o wyjaśnienia do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w postępowaniu  prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 137.000 Euro na „Dostawę sprzętu i wyposażenia medycznego”, oznaczonym nr rej. PZOZ.ZP-5/07 informuję, że do Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Zgierzu (Zamawiający) wpłynęły zapytania do SIWZ.

Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

Zapytania do Zadania 1 i 2.

- Czy Zamawiający dopuści defibrylator z nowoczesnym monitorem typu EL (elektroluminescencyjnym) o przekątnej 5,7" i parametrach prezentacji (kontrast, kąt widzenia) lepszych niż monitor LCD zastosowany w defibrylatorze Cardio Aid 200?

- Czy dopuścicie Państwo defibrylator z wbudowaną drukarką 3-kanałową wysokiej rozdzielczości na papier o szerokości 90mm? Taki format papieru stosowany jest w różnego rodzaju urządzeniach medycznych i pozwala na bardziej czytelny zapis niż format 50mm.

- Czy dopuścicie Państwo defibrylator wykorzystujący nowoczesną funkcję stymulacji niskoprądowej NTP o zakresie natężenia prądu 0-10 mA?. Technologia NTP dzięki zastosowaniu impulsu stałoprądowego o szerokości 40ms (konwencjonalny: 20ms) zapewnia skuteczną stymulację typowo już przy prądach rzędu 40-60mA.

- Czy Zamawiający dopuści defibrylator umożliwiający naładowanie do energii maksymalnej w czasie 6s? Różnica 1 sekundy nie ma istotnego znaczenia dla skuteczności defibrylacji - dostępne na rynku defibrylatory ładują się typowo w czasie <10 sekund.

- Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga zaoferowania defibrylatora z funkcją nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia (NIBP) czy zaoferowania wraz z defibrylatorem osobnego ciśnieniomierza?

- Zadanie 1, L.p. 7 (Dodatkowe wyposażenie):

Czy Zamawiający pod pojęciem ciśnieniomierz ma na myśli zegarowy aparat do pomiaru ciśnienia tętniczego krwi na ramieniu pacjenta?

- Zadanie 2 2, L.p. 8 (Dodatkowe Wyposażenie):

Czy w pozycji mówiącej o walizce z tworzywa sztucznego omyłkowo znalazł się zapis Dowolnie w kolumnie Wymagania zamiast zapisu TAK?

Odpowiedzi Zamawiającego:

Ad. 1 – Tak, ale Zamawiający wymaga przekątna monitora nie była mniejsza niż 5,7".

Ad. 2 – Tak.

Ad. 3 – Nie.

Ad. 4 – Tak, ale Zamawiający wymaga, aby czas ładowania wewnętrznego kondensatora do maksymalnej energii nie może być wyższy niż 6 sekund.

Ad. 5 – W wyposażeniu dodatkowym Zamawiający wymaga, aby wraz z defibrylatorem Wykonawca zaoferował ciśnieniomierz do nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia tętniczego krwi.

Ad. 6 – Odpowiedź jak na zapytanie 5.

Ad. 7 – W pkt 2.2. SIWZ i w załączniku nr 2 do SIWZ w pozycji 8 Zamawiający omyłkowo wprowadził zapis DOWOLNIE. W wyposażeniu dodatkowym Wykonawca winien zaoferować „Walizkę z tworzywa sztucznego do przechowywania i transportu całego zestawu”. Zapis powinien brzmieć TAK.

Zapytania do zadania 5.

1. (Zadanie nr 5, lampa szczelinowa) Czy Zamawiający dopuści lampę o następujących parametrach:

| L.p. | Parametry |
| --- | --- |
| 1 | Obrót szczeliny 0-1800 (+/- 900 ) – płynna rotacja od poziomu do pinu |
| 2 | Kąt obrotu (wokół osi pionowej mikroskopu) =/- 900 |
| 3 | Pochylanie szczeliny 50, 100, 150, 200 |
| 4 | Powiększenia 10x, 16x, (przy okularze 10x), 16x, 25,6x (przy okularze 16x) |
| 5 | Okulary 10x/16 x |
| 6 | Filtry: kobaltowy-niebieski, absorbujący ciepło, szary, bezczerwienny |
| 7 | Szerokość szczeliny: 0 - 9 mm regulowana płynnie |
| 8 | Długość szczeliny: 0-9 mm regulowana płynnie |
| 9 | Średnica apertury 9mm, 8mm, 5mm, 3mm, 2mm, 1mm, 0,2 mm |
| 10 | Fiksator LED |
| 11 | Korekcja w zakresie +/- 8D |
| 12 | Regulacja odległości między źrenicami 55-82 mm (z okularem 10x) 51-78 mm (z okularem 16x |
| 13 | Odległość robocza 94 mm |
| 14 | Regulacja podstawy podłużna ˜90mm poprzeczna ˜100 mm precyzer (joystick) ˜15 mm pionowa ˜ 30 mm |
| 15 | Regulacja podbródka 80 mm |
| 16 | Oświetlenie/zasilanie Źródło światła halogenowe 30W/12V Zasilanie 220V/50Hz Moc 58 VA |

2. (zadanie 5, gonioskop) Czy zamawiający dopuści soczewkę o następujących parametrach:

Średnica kontaktowa 18mm; powiększenie 0,94x; lustra pod katami 600/660/760

- (zadanie 5, soczewka diagnostyczna) Czy Zamawiający dopuści soczewkę o następujących parametrach:

Powiększenie 0,76x; średnica kontaktu 7mm; pole 950/1160?

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na składanie ofert częściowych w ramach pakietu nr 5?

- Czy Zamawiający dopuści złożenie wraz z ofertą pełnomocnictwa/upoważnienia do reprezentowania wykonawcy bez opłaty skarbowej, gdyż postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone przez Szpital nie należy do spraw z zakresu administracji publicznej? W związku z wejściem w życie nowej Ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej, Dz.U. nr 225, poz.1635 oraz w związku z zamieszczoną opinią Urzędu Zamówień Publicznych nr UZP/DP/O-RJE/4830/1996/07 z dnia 30.01.2007r. (na stronach internetowych UZP) w sprawie opłaty skarbowej w zamówieniach publicznych, w której stwierdza się, iż złożenie dokumentu pełnomocnictwa (do reprezentowania lub zawarcia umowy) przez pełnomocnika wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie podlega opłacie skarbowej.

- Czy w Zadaniu nr 5 Zamawiający dopuści kasetę okulistyczną na 260 szkieł w metalowych oprawach zawierającą:

39 par dla szkieł sferycznych wklęsłych (-) oraz wypukłych (+) w zakresach:

- 0.25D do 6.00D w krokach co 0.25

- 6.50D do 10.00D w krokach co 0.50

- 11.00D do 14.00D w krokach co 1.00

- 16.00D do 20.00D w krokach co 2.00

20 par dla szkieł cylindrycznych wklęsłych (-) i wypukłych (+) w zakresach:

- 0.25D do 4.00D w krokach co 0.25

- 4.50D do 6.00D w krokach co 0.50

14 szkieł pryzmatycznych : 0.5(2) 1.0(2) 2.0(2) 3.0(2) 4.0(2) 5.0 6.0 8.0 10.0

Oraz akcesoria: 10 szkieł: Maddox, krzyż wygrawerowany na szkle, Pin hole (2), okluder, szczelina, czerwony filtr, zielony filtr, cylinder skrzyżowany z rączką, szkło o wartości 0D?

- Czy w Zadaniu nr 5 Zamawiający dopuści gonioskop z powiększeniem 94x, Ø kontaktu 18mm, pole widzenia 76°?

- Czy w Zadaniu nr 5 Zamawiający dopuści soczewkę 66D z powiększeniem 1,0x, pole widzenia 96°?

- Czy w Zadaniu nr 5 Zamawiający dopuści lampę szczelinową z okularami: 13,5x/18x, ogniskowanie okularu +/- 5D, rotacja szczeliny 0-180°, przesłony: 0.2, 1, 3, 5, 8, 15mm, zakres PD: 43-80mm, pole widzenia: 8mm/13mm/21,5mm; żarówka halogenowa: 6V, 20Wruch podstawy: 72mm/30mm/100mm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Ad. 1 – Nie.

Ad. 2 – Tak.

Ad. 3 – Nie.

Ad. 4 – Nie.

Ad. 5 – Tak.

Ad. 6. – Nie.

Ad. 7 – Tak.

Ad. 8 – Tak.

Ad. 9 – Tak, z zastrzeżeniem zawartym w SIWZ na stronie 37 i w wyjaśnieniach w pozycji Uwaga.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że:

1) w pkt 2.5.1. SIWZ i załączniku nr 5 do SIWZ (lampa szczelinowa) w pozycji Układ szczeliny jest błędny zapis: „Szerokość szczeliny: 0 - 14 mm regulowana płynnie”. Prawidłowy zapis to: „Szerokość szczeliny: 0 - 12 mm regulowana płynnie”.

2) w pkt. 2.5.2. SIWZ i załączniku nr 5 do SIWZ (gonioskop) w pozycji 1 – Powiększenie - jest błędny zapis: „93x”. Prawidłowy zapis to: „ .93x”.

3) w pkt 2.5.3. SIWZ i załączniku nr 5 do SIWZ (soczewka) w pozycji 4 jest błędny zapis: „MaxField, typ 0I-HM”. Prawidłowy zapis to: MaxField, typ OI-66D. Pozycję 2 skreśla się.

4) w pkt 2.5.4. SIWZ i załączniku nr 5 do SIWZ (kaseta okulistyczna) skreśla się słowa: Kaseta okulistyczna typu XL – 266 lub równoważna. Kaseta metalowa, duża zawierająca:”

Zamawiający wprowadza następujący zapis: „Kaseta duża zawierająca soczewki sferyczne w zakresie od 0,12 D do 20,00 D (po 35 par); soczewki cylindryczne w zakresie 0,12 D do 6 D (po 19 par); pryzmaty w zakresie od 1,0 D do 6 D (10 szt.), oraz akcesoria pozostałe takie jak: zatyczki, szkła czerwone i zielone, soczewki z otworami stenopeicznymi itp.(10 szt). Szkła w plastikowej oprawie.

Zapytania do Zadanie 6.

- Czy zamawiający dopuszcza dostarczenie stołu zabiegowo-operacyjno-diagnostycznego w styczniu 2008?

Odpowiedź Zamawiającego:

Ad. 1 – Nie.

Jednocześnie zamawiający uszczegóławia:

1) opis do poz. 3 w pkt 2.7. SIWZ i załączniku nr 6 do SIWZ . Zapis otrzymuje brzmienie: tubus stalowy wielokrotnego użytku z możliwością stosowania jednorazowych, sterylnych tubusów.

2) opis do poz. 9 –ssak w pkt 2.7. SIWZ i załączniku nr 6 do SIWZ. Zapis otrzymuje brzmienie: „ssak – typu MEVACS M20 lub równoważny – wersja przenośna, zbiorniki z poliwęglanu o pojemności min. 1 litr, nietłukący – 1 szt.; filtr antybakteryjny - 1 szt., przewód silikonowy pacjenta - 1 szt., końcówka ssaka – 3 szt.”

3) opis do poz. 10 –anoskop- w pkt 2.7. SIWZ i załączniku nr 6 do SIWZ. Zapis otrzymuje brzmienie: „anoskop operacyjny do zabiegów usuwania hemoroidów współpracujący z rektoskopem wielokrotnego użytku; średnica 23 mm; dł 70 mm;”.

Zamawiający przypomina, że w Formularzu ofertowym na zadanie nr 6 należy podać również cenę brutto lampy bezcieniowej. Przy ocenie oferty dla tego zadania decydująca będzie jedynie cena stołu zabiegowo-operacyjno-diagnostycznego.

Zapytania do Zadania 3.

- Czy Zamawiający dopuści łóżka konstrukcji stalowej lakierowanej proszkowo odpornej na uszkodzenia mechaniczne, promieniowanie UV oraz środki dezynfekcyjne?

- Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w poręcze boczne jednoczęściowe chromowane odporne na uszkodzenia, promieniowanie UV oraz środki dezynfekcyjne?

- Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w barierki boczne dwuczęściowe (dzielone) poruszające się wraz z segmentami leża wykonane z profili stalowych lakierowanych proszkowo z wypełnieniem z płyty laminowanej odpornej na uszkodzenia, promieniowanie i dezynfekcję

- Czy Zamawiający wymaga, aby łóżka posiadały funkcję Trendelenburga i anty – Trendelenburga?

- Czy Zamawiający wymaga elektrycznej funkcji Trendelenburga i anty – Trendelenburga, która zdecydowanie podnosi funkcjonalność łóżka ułatwiając pracę personelu medycznego? W przypadku pacjentów o większej wadze ok. 100 kg przywrócenie do pozycji poziomej leża (z pozycji Trendelenburga lub anty – Trendelenburga) wymaga użycia dużej siły a niestety w większości przypadków muszą to robić kobiety. Rozwiązanie takie znacznie odciąża kręgosłup osoby z personelu medycznego.

- Czy Zamawiający wymaga łóżek nowoczesnej konstrukcji kolumnowej pozwalającej na pełną współpracę z ramieniem C, pełną stabilność oraz zdecydowanie zwiększoną funkcjonalność łóżka?

Odpowiedź Zamawiającego:

Ad. 1 – Tak.

Ad. 2 – Tak.

Ad. 3 – Tak

Ad. 4 – Tak.

Ad. 5 – Tak.

Ad. 6 – Tak

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w pkt. 2.3. SIWZ i załączniku nr 4 do SIWZ w pozycji 14 w Warunkach granicznych nie został określony warunek. Zapis otrzymuje brzmienie „Poręcze boczne drewniane dzielone po 2 szt. na stronę – TAK”.

Uwaga.

Zamawiający przypomina, że zgodnie ze Specyfikacją istotnych warunków zamówienia (dalej SIWZ) Wykonawca musi zaoferować sprzęt o wyżej wymienionych parametrach lub równoważnych, z tym, że w przypadku sprzętu równoważnego na Wykonawcy spoczywa obowiązek udokumentowania, że oferowany sprzęt posiada minimum takie same parametry bądź wyższe niż określone przez Zamawiającego.

Zgodnie z pkt. 2.10. SIWZ w przypadku wątpliwości co do parametrów oferowanego sprzętu Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania Wykonawcy do złożenia wyjaśnień dotyczących treści złożonej ofert zgodnie z art. 87 ust. 1 Ustawy. W przypadku zaoferowania sprzętu innego typu (równoważnego technicznie, jakościowo i funkcjonalnie) niż podany w pkt 2.1. -2.6 SIWZ, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do Formularza ofertowego dokumenty (opis tego sprzętu z podaniem nazw producentów oraz cech charakteryzujących zaoferowany sprzęt), potwierdzające ich równoważność w stosunku do wzorca określonego przez Zamawiającego.

Zgodnie z pkt. 2.11. SIWZ w celu stwierdzenia czy oferowany sprzęt spełnia wymogi równoważności Zamawiający ma prawo porównać treść dokumentu przedstawionego przez Wykonawcę z treścią specyfikacji wyrobu oryginalnego. Z porównania treści dwóch dokumentów musi wynikać, że dany sprzęt równoważny posiada takie same lub lepsze parametry techniczne, jakościowe i funkcjonalne, jak sprzęt oryginalny.

Zgodnie z pkt. 2.10. SIWZ w przypadku nie przedłożenia przez Wykonawcę dokumentów potwierdzających, że oferowany równoważny sprzęt medyczny spełnia wymogi Zamawiającego, oferta podlega odrzuceniu.

Uzasadnienie

Ogłoszenie o wszczęciu ww. postępowania zostało przekazane do publikacji w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 26 października 2007r. Ogłoszeniu nadano numer: 206376-2007. Termin składania ofert upływa  w  dniu 05 listopada 2007r. Ostatni dzień na składanie wniosków o wyjaśnienia do SIWZ upływa w dniu 30 października br.

W dniu 29 i 30 października 2007r. do Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące treści SIWZ w ww. postępowaniu.

Zgodnie z art. 38 ust. 1 ww. ustawy  Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ, a Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, chyba, że prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynęła do Zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert.

Pouczenie

Wobec czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, Wykonawca może złożyć pisemny protest do Zamawiającego w terminie 7 dni od dnia, w którym Wykonawca powziął lub mógł powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

Dyrektor

Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej

w Zgierzu

Zbigniew Jarosik

specjalista chorób wewnętrznych